MĚŘENÍ MŮSTKOVOU METODOU

TEORIE:

Můstková metoda je nejdůležitější a nejčastější používanou metodou nejen pro měření odporů, ale i pro měření jiných prvků elektrických obvodů.

Obvod na obr. č.1 prvý použil pro měření odporů Wheastone a po něm je tento můstek nazýván. Pro stav můstku je určující proud I diagonálou, v níž je zapojen měřící přístroj. Tento proud nejsnadněji určíme, řešíme-li obvod metodou smyčkových proudů.

obr.č.1

Hledaný proud :

, (1)

kde D je determinant dané soustavy. Z rovnice plyne, že proud diagonálou bude nulový, pokud :

Z2.Z4 - Z1.Z3 = 0 , (2)

V tomto případě hovoříme o vyvážení můstku. Po vyvážení můstku můžeme ze tří známých impedancí např. Z2, Z3, Z4, určit čtvrtou neznámou impedanci, pro kterou platí :

, (3)

Můstek může být uspořádán tak, že impedance (v našem případě odpory) R1 a R3 jsou vyváženy přesně lineárním potenciometrem. Takovýmto potenciometrem bývá homogenní drát s posuvným kontaktem, kterým nastavujeme můstek do rovnováhy. Pro můstek v rovnováze opět platí

, (4)

Rozsah můstku měníme přepínačem odporu R4. Měření je nejpřesnější, jsou-li odpory R2 a R3 přibližně stejné.

Komerčně vyráběným můstkem tohoto typu je např. přístroj Omega 1. Přesnějšími jsou můstky sestavené z přesných odporových dekád. Tak je zhotoven laboratorní Thomsonův - Wheatsonův můstek firmy Metra, ve kterém můžeme hodnotu odporu R4 podle obr. č.1 nastavit pomocí přesné pětimístné odporové dekády. Jako odpor R2, respektive R3, můžeme volit takové odpory, z nichž jeden je dekadickým násobkem odporu druhého. Poměr R2 : R1 je potom celistvou mocninou deseti a před měřením jej nastavíme na vhodnou hodnotu. Můstek vyrovnáváme odporovou dekádou R4. Měříme-li s vyváženým můstkem je přesnost měření zpravidla určena přesností odporů, z nichž je můstek sestaven.

Na měření kapacit se používají střídavé můstky různých zapojení. Rozlišují se hlavně způsobem vyrovnávání fáze. V můstcích na měření kapacit používáme jako normál kapacity kvalitní kondenzátor beze ztrát. V našem případě použijeme De Santyho můstku. Měřený kondenzátor CX je zapojený jako první rameno můstku (obr. č.2). Druhé rameno tvoří kapacitní normál CN. Třetí a čtvrté rameno jsou bezinduktivní odpory R3, R4.

obr.č.2

Pro impedance jednotlivých ramen můžeme za předpokladu, že kondenzátory Cx a Cn jsou prakticky beze ztrát, napsat rovnice :

, (5)

Po dosazení těchto výrazů do rovnice pro rovnováhu platí

, (6)

z toho

, (7)

Můstek můžeme vyvážit změnou kapacity normálu CN nebo změnou poměru R4/R3, když je Cn neměnitelný. Jako R4 použijeme odporovou dekádu.

ÚKOL:

- Pomocí můstku MLL proměřte sadu 20 rezistorů téže  nominální hodnoty a ověřte přesnost zaručenou výrobcem.

- Proměřte sadu 20 rezistorů na Wheatsonově malém můstku a ověřte přesnost zaručenou výrobcem.

- Proměřte kapacitu 10 kondenzátorů téže nominální hodnoty a ověřte přesnost zaručenou výrobcem.

POSTUP:

A.

- Prostudujte návod na skříni MLL a připojte příslušný  galvanometr a akumulátor.

- Nastavte můstek na přibližnou hodnotu měřeného odporu a  vyrovnejte můstek. Hodnota odporů je 1000  ± 10 %.

- Proměřte sadu rezistorů, stanovte střední kvadratickou  chybu aritmetického průměru a krajní relativní chybu.

B. Opakujte měření podle bodu A.

C.

- Zapojte můstek podle obr. č.2. Jako indikátoru použijte sluchátka, zdrojem střídavého napětí je tonový  generátor. Hodnota kondenzátorů je 0.25 µF ± 10 %.

- Proměřte sadu kondenzátorů,stanovte střední kvadratickou chybu aritmetického průměru a krajní relativní chybu.

ÚKOL: Proměřte kapacitu 10 kondenzátorů téže nominální hodnoty rezonanční metodou.

POSTUP:

- Zapojte obvod podle obr. č.3.

- Do tabulky zapisujte rezonanční kmitočet obvodu LC.

- Určete rezonanční kmitočet obvodu s kondenzátorem normálové kapacity 0,1 µF.

- Měření zpracujte jako v úloze č. C.1. a porovnejte navzájem hodnoty z obou měření.

obr.č.3

ZÁVĚR:

Porovnejte obě měření rezistorů z hlediska chyb měření. Porovnejte obě metody měření kondenzátorů.Vyslovte své závěry.